## Sheet1
铜仁市人民医院第二批设备采购厂家参数征集底稿
序号 | 设备名称 | 科室参数 | 供应商响应参数 | 是否满足 | 不满足原因 | 修改建议 | 备注
1 | 牙科综合治疗机 | 1.牙科综合治疗机主要用于口腔科的临床诊断与治疗，适儿童牙科的各项牙病的检查和治疗。
2.符合儿童人体工学的专用治疗椅、配有大型置物区尺寸≥375mm*305mm,承载≥1.5千克、基础操作控制系统、吸唾系统、 高速/低速手机、 口腔照明系统、基础水路/气路系统
3.光固化机、洁牙机等治疗附件、旋转式器械托盘、护士辅助座椅、万向头枕、可替换卡通椅套等舒适性配件
4.24V直流电动椅 1套、主控制系统 1套、漱口水加热系统 1套、多媒体支架 1套 可进行角度调节
5.LED观片灯1套、安全急停开关1套 、机椅互锁 1套
6.可调光双色（黄/白）光源、LED感应口腔冷光灯1套
7.可移动侧箱1套、铸铝箱架1套、椅架系统 1套
8.冲痰供水定量给水设置系统1套、进口水气管1套
9.移动小推车器械盘 1套（配置三条四孔手机管1套，冷水三用枪2把）
10.水源单向阀（防回流功能） 1套、净水系统1套
11.多功能脚踏开关1套、可拆卸移动痰盂盆1套；铝强/弱吸手柄1套、水、气、电总开关1套 ，一键吐痰位1套、记忆椅位1套 、医生座椅1套，护士转椅1套
12.配光固化机1套、洁牙机（带灯）两套，高速手机为小头带灯手机（两套）；低速手机（两套），整体式碗式陶瓷漱口盆，易清洁消毒。可向内旋转≥90°，方便患者漱口吐痰使用。
2 | 呼吸湿化治疗仪 | 1.适用于需高流量氧疗、无创通气及气道湿化的患者
2.名称：高流量无创呼吸湿化治疗仪
3.国产品牌，全中文操作界面。主机构成包括：涡轮、加热板、氧气调节阀、主显示屏、数码显示模块等主要部件。彩色主屏（≥5.7英寸）、数码副屏、血氧监测模块、加温呼吸管路、湿化水罐、移动台车。可同时监测温度、氧浓度、流量、治疗时间、血氧、脉率、呼吸频率、ROX指数等参数；副显示屏为数码管显示模块，分区实时显示温度、流量、氧浓度、血氧饱和度和脉搏五大基本参数。主机屏幕具备锁屏功能。
4.标配血氧饱和度/脉率监测，可选儿童款重复性血氧探头。
5.流量范围：2-80L/min（步长1L/5L可调）；支持CPAP模式： 呼气正压范围4 cmH2O-20 cmH2O ；工作模式：高流量/低流量/高湿度/CPAP模式（压力4-20 cmH₂O）；温度调节：29-37℃（步长1℃），高湿度模式恒温37℃；安全气道设计：供气/患者回路独立，加温管路非直连（需提供专利证书）；提供快速操作指南，可了解如何使用呼吸湿化治疗仪，如参数设置、报警信息及处理等。
6.机器具备开机自检功能；支持高湿度模式，无需手动设置，恒定37℃温度输出，在可设定的流量范围内，实现100%相对湿化；高流量模式/低流量模式、高湿度模式下下具备流量爬坡功能，流量爬坡范围可设；氧浓度调节：21%-100%（步长1%），内置实时监测；采用安全气道设计，供气回路和患者回路相互独立，加温管路不直接与机器主机连接取电，无需对主机内部气路进行消毒。
7.机器同时具备高压氧气输入口和低压氧气输入口，可直接连接中心供氧，无需外接空氧混合阀或流量瓶；具有湿度补偿功能，7档可调，可根据环境变化手动湿度档位；可预设单次治疗时间，到时自动提醒，设置范围0-48小时；采用可拆卸式H13级高效过滤器，可过滤直径0.075μm的气溶胶颗粒，过滤效率可达99.9%；
8.报警提示功能：呼吸管道检测报警、氧源压力报警、堵塞报警、水罐水位报警、气体温度报警、电源断电报警、环境温度监测提示、氧浓度提示、治疗使用时间提示；具备独立的静音键，提供快速复位静音功能；机器内置空氧混合模块，氧浓度调节通过主机旋钮调节，氧浓度设置范围：21%-100%，调节步长：1%。 内置氧浓度实时监测系统，无需使用氧电池等耗材。
9. 提供原厂耗材（含注册证）：加温管路、湿化罐、鼻氧管（成人/儿童）、气切界面，耗材配件价格清单及收费资质文件。
3 | 鼻阻力仪 | 1.用于客观量化评估患者鼻腔阻塞程度，过敏性鼻炎、鼻息肉、鼻中隔偏曲、儿童腺样体肥大等常见鼻病的辅助诊断
2.需具备1984年四象限测试标准和2010年4相位测试标准双系统测试系统
3.硅胶面罩、可高温高压消毒橄榄头
4.需要具备鼻阻力测量功能，可加模块升级鼻声反射仪功能
5.自动比较两侧鼻腔阻力大小，自动计算测试误差值
6.连续压力（Broms）测试吸气阻力值和呼气阻力值，Rohrer（罗雷尔）系数值（k1/k2值）
7.鼻阻力后端测试总阻力值，鼻阻力可采用呼吸面罩进行精确诊断测试和采用橄榄头进行筛查检查，鼻阻力可兼容嗅觉测试功能，可客观评估嗅觉丧失功能，
8.橄榄头可高温高压消毒，非一次性使用
9.鼻阻力报告单需显示顶点阻力值，有效阻力值，有效总阻力值
10.压力测量及流量测量误差≤±3%，压力测量范围0-800Pa, 流量测量范围0-800ml/s
11.特定压力75Pa/100Pa/150Pa/300Pa下，鼻腔流量值及阻力值
12.鼻阻力系统具有自动识别鼻阻塞程度级别（轻/中/重度）功能
4 | 心电图机 | 1.心电图机适用于与心脏电活动记录、监测、分析相关的所有领域，如临床诊疗、预防体检、急救与转运等。
2.设备属于CF型防除颤类型，提供设备铭牌图片证明，具有CF型防除颤图标。
3.心电图主机支持内置4G功能及2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi，不接受外置模块。有经过IHE专项测试，可以满足与医疗卫生机构信息系统之间的信息互联、互通、集成共享的要求。
4.具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号
5.支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。
6.对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。
7.包含与医院心电信息管理系统接口（已知接口及未知接口），所需的费用包含在投标总价中。
8.心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。
9.支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况。
10.心电导联线，800/套，配件更换时间为半年左右
5 | 胰岛素泵 | 1.适用于糖尿病治疗
2.输注方式：基础率输注，手动大剂量
3.输注频率：2-60次/小时
4.基础率分段：≥24段，基础率设置精度：≤0.1u
5.每次最小给药量：≤0.1u
一次性使用胰岛素泵注射组件；28元/套；一次一换
6 | 输液输血加温仪 | 1.通过控制输注液体温度，保障输液输血安全，减少低温相关并发症
2.主机：包含温控系统（用于设定和监测加温温度，通常可调节至37-42℃，避免温度过高损伤血液成分或液体）、加热模（如加热槽、加热管路或加热垫，是直接接触输液管/血袋进行加温的部分）、显示屏（显示实时温度、工作状态等信息）及操作面板（用于设置参数、启动/停止设备）。
3.专用加温管路/套管：与主机加热模块匹配，用于输送液体或血液，确保加温均匀且符合无菌要求，部分为一次性使用，避免交叉感染；血袋/输液袋固定装置：如支架、卡槽等，用于稳定放置血袋或输液袋，保证输注过程顺畅。
4.温度传感器：配备额外的传感器，可更精准监测液体出口温度，确保加温效果。
5.设备电源及功率：100-240VAC/50-60Hz，功率：200VA
6.双加温通道，每个通道可单独设定温度和独立控制加温，也可串联使用满 足大流量加温需要，同时满足输血和输液的需求；
7.液晶显示屏显示，可同时显示两个通道的控制信息，包括设定温度、加热 温度、加热时间、故障信息、工作状态等，清楚直观
8.温度设定点：33-42 ℃ , 调整精度±0.1℃ , 控温精度： ±1℃;
9.报警功能：超温、低温、温度传感器故障、温度保护报警等 5 项，符合 YY0709 标准要求；
10.低温报警：低于 32℃系统声光报警提示低温；超温断电保护：超过 42℃系统声光报警自动停止加热
11.正常状态下不超过 43℃ , 单一故障状态下仍然满足热损伤防护、热溶血防护
12.加热套管采用柔性材质，可全程包裹管路，保证加温效果。加热套管对加热管路无要求，无需专用耗材；加热套管预热时间：从 20℃至 36℃小于 2 分钟
13.防水等级：IPX2 级防水，电气安全保护等级：I 类，防除颤 BF 型
14.加热套管长度：具备多种规格尺寸，规格数≥3 种。 加热套管为插拔式，方便更换和收纳；加热套管采用生物相容性材料，细胞毒性、皮内反应、迟发型超敏反应均符合生物相容性标准要求，敏感肌肤接触亦不会致敏
7 | 体位垫 | 1.用于支撑、固定患者身体，维持特定体位，预防压疮、保护组织器官
2.材质硅胶（防滑、贴合身体）、凝胶（散热性好，减少局部压迫）等，外层通常为防水、耐磨、抗撕裂的医用PU革或抗菌面料，可耐受消毒（如酒精擦拭、低温等离子消毒）
3.适配连接件：如魔术贴、连接带，用于组合多个体位垫（如俯卧位时拼接胸部垫和骨盆垫），形成整体支撑系统。
4.防滑层/防滑贴：体位垫底部或接触面带有防滑材质，减少患者身体与垫体、垫体与手术床之间的滑动。
5.产品由底膜，面膜以及内部高分子凝胶类填充物组成，与人体组织具有良好的生物相容性，对皮肤不会形成刺激，不致敏。（需提供该成品所对应的第三方专业检测报告）
6.采用无毒无害材质（需提供该成品所对应的第三方ROHS REACH专业检测报告）产品可透过X射线（需提供该成品所对应的第三方专业检测报告），有良好的耐候性，热老化温度可达93度（需提供该成品所对应的第三方专业检测报告）。
7.具有良好的承重和力学传导能力，能够有效的起到支撑和体位固定的作用，垫子单位平方厘米承重不低于270N,(提供第三方检测报告)。
8.通过ISO13485国际质量管理体系认证，CE认证
9.采用模具一次性成型，规格控制精准，与人体贴合度高，保护性能高，凝胶是凝固胶体，不导电，无流动性，修补容易，因意外被刺伤或划破，透明胶一贴即可，不影响使用，既能均匀分配病患体重，又不会将其压实到极限状态
配套试剂：
8 | 心电监护仪 | 1.手术麻醉患者的监护
2.ECG (导联数, 心律失常, ST段), NIBP (模式, 范围, 袖带), SpO2 (PI, 抗运动), 呼吸、体温（Temp）, 有创血压（IBP）,呼吸末二氧化碳（ EtCO2 ，旁流),
3.可升级麻醉气体浓度（AG）监测气体：吸入/呼出端浓度（七氟烷、地氟烷等）、O₂、N₂O。 可升级麻醉深度BIS模块
4.≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作，监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块红外通讯接口以及金属硬件通讯接（非供电接口），保证模块通讯速率及稳性，采用无风扇设计，内置高能锂电池，支持≥2小时续航，≥USB接口，高清视频输出，支持连接存储介质等 .基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测
5.基本功能模块配置从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计
6.ECG支持3/5导心电监测，同屏监测12导心电图波形，支持房颤及室上性心律失常分析功能，标配≥24种实时心律失常分析，支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿,支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm，具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值的显示
7.无创血压适用于成人，小儿和新生儿并配置不同规格袖带，无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种及以上测量模式，NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg，有创压适用于成人，小儿和新生儿,IBP有创压测量范围：-50～360mmHg≥6种压力标名，标配国标连接线。支持多达6道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求。
8.血氧监测适用于成人、小儿和新生儿并标配相应探头，配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7，双通道腔温，重复使用传感器，支持≥3种体温标名
9.旁流etCO2监测模块，旁流EtCO2监测模块支持升级顺磁氧监测技术进行氧气监测，水槽要求易用快速更换
10.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示,具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示，具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥6个组合报警
11.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率6分钟支持事件回顾，每条报警事件至少能够存储32秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值，具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能，支持≥100小时ST波形片段的存储与回顾，患者离开科室，监护仪状态由接收患者到解除患者后，患者数据不删除，支持在监护仪回顾历史病人数据，工作模式提供：监护模式、待机模式、插管模式，夜间模式、演示模式
12.提供灌注指数（PI）的监测，支持提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测
13.支持升级PiCCO技术监测功能模块或PiCCO技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，支持升级FloTrac监测功能模块或可实现FloTrac技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求
13.血压袖带（成人、小儿、新生儿各一个），心电≥5导联线1条，IBP连接线（2条）， EtCO₂采样管及积水杯》10套（个），血氧饱和度传感器（成人、小儿、新生儿各1条）
9 | 肾镜 | 1.经皮肾内窥镜,具有国家三类医疗器械注册证，肾内取石专用。镜体外径：≤16Fr--≥12Fr, 工作长度：≥250mm，镜体全部采用进口不锈钢材料；目镜罩外径：Φ32mm。
2.新型光学系统，视场角大、分辨率高；视向角：≥6°；视场角：≥55°；分辨率：＞7Lp/mm（物距10mm处）； 放大倍率：＞1.5X (物距10mm处)。
3.带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损。耐高温高压消毒。
4.专利不锈钢水阀设计，彻底根除了水阀维护的繁锁。
5.器械孔道内径：≥2.85mm，在使用器械时，手术视野清晰。
6.镜子光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI光缆连接。
10 | 输尿管内窥镜 | 输尿管内窥镜技术（小）
1.工作长度≥430mm，视场角≥85°，视向角：0°，插入部分最大宽度：3.7mm，器械通道最小宽度：1.35mm。可根据手术类别进行相应选择。
2.镜管插入头部直径：6/7.5Fr，辅助器械最大尺寸对应可容纳1x4Fr/2x2.4Fr，可根据手术需求进行相应选择。
3.光学镜的有效景深范围: 5mm～20mm，设计光学工作距 d0: 10 mm。
4.前端超细镜体顺应人体自然孔道曲度，无需强制矫直，降低输尿管粘膜损伤率。
5.蓝宝石镜片，一体化镜体，先端物镜采用蓝宝石镜片密封，不容易磨损延长寿命。激光焊接密封镜体，确保术中或消毒过程中不易起雾、进水。
6.本内窥镜≥30000像素高清成像，图像无失真；对有害进液和颗粒物质的防护分类为 IPX7。
7.镜体高刚度低，挠度结构坚固的同时允许镜体轻微弯曲，并快速回弹。
8.本内窥镜与各品牌的摄像、主机光源机均兼容，镜身贴合人体工程学且轻便，方便使用者操作。
输尿管内窥镜技术（大）
1.插入部分最大宽度：≤4.4mm；工作长度：≥420mm；器械孔通道最小宽度：≥1.7mm。
2.视向角：0°，视场角：110°；光学镜的有效景深范围：3-48mm；设计光学工作距：5mm。
3.在距离 5mm处，中心角分辨力不低于1.5C/°；照明镜体光效：名义值为0.8。
4.综合镜体光效：名义值2.5；信噪比标称值：31dB，允差：-20%，上限不计。
5、静态图像宽容度：60，允差：-20%，上限不计。
6、总长度：≥510mm
7.主机内置存储空间：能存储10000张以上照片和10小时以上的视频。
8.自带存储功能，通过 USB 接口外接电脑，通过授权输入密码才能存储拍摄的图片和视频。
9.可兼容一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管
10.输出接口：具有 S - VIDEO 和 BNC 视频输出接口，连接监视器。
11.自定义键（内窥镜手柄按键功能设定）
12.显示输出： AV / SV （输出制式）包含 PAL / NTSC 两种；
13.主机面板按键功能： BRIGHTNESS ( LED 灯）， WHITE （白平衡）
11 | 神经外科动力系统 | 1.用于颅骨钻孔及铣切，颅内、颅底骨组织的磨削和软组织的刨削；临床应用于脑外伤、脑出血、脑肿瘤及神经功能性病变等手术；
2.核心配置：颅骨钻、颅骨铣、磨钻，鼻颅底磨钻、鼻刨削、小平摆锯、小往复锯
3.主机：微电脑控制平台，7寸TFT真彩液晶触摸屏，恒速驱动控制系统，负载降速 ≤5%，故障自诊断和保护技术,手柄连接自动识别功能；双电机输出，配合脚踏开关作无级变速控制；
4.脚踏：线缆长不小于3m，无级调速，可进行功能切换及注水控制；防水等级≥IPX8，防滑、防侧翻，主机面板和脚踏开关均可进行功能、转向的切换；
5.微电机：开颅用无碳刷微电机， 输出动力强劲稳定， 峰值输出功率≥150W， 转速≥40000r/min；
6.颅骨钻手柄：转速：0-1500r/min，可高温高压消毒；颅骨钻头：机械式钻穿即停功能，钻头规格：ф6mm、ф9mm、ф12mm可选择；
7.颅骨铣手柄：可配置可旋转护靴或固定护靴，旋转护靴可 360°自由旋转，无级调速，输出转速≥ 40000r/min；颅骨铣刀：头端直径Φ1.6mm，铣切颅骨缝隙1.6-2.34mm；
8.磨微电机：可高温高压消毒,体积小，最大外径≤21mm，重量轻≤110g；
9.磨钻手柄：最高转速：80000r/min，径向跳动小于0.01mm，急停时间≤0.2s，可根据手术需求选择不同长度的磨钻手柄，具有70、95、125、150可供选择，满足不同入路深度手术需求 ，磨头：锋利耐用, 圆柱度0.01mm，直线度0.005mm，径向跳动≤0.01mm； 金刚砂球形磨钻头：Ф1.0mm、Ф2.0mm、Ф3.0mm，杆径Φ2.38mm； 钨钢球形磨钻头：Ф2.0mm、Ф3.0mm、Ф5.0mm，杆径Φ2.38mm。
10.零部件：脚踏、微电机、磨微电机、颅骨钻手柄、颅骨铣手柄、铣手机护靴、磨钻手柄； 配套耗材：重复性使用颅骨钻头、一次性铣刀刀头、一次性使用磨钻头。
12 | 机械臂支架 | 1.用于神经外科开颅手术，适配现有机械臂
2.铰架，加强型，直式，带有1个中央抓钳用于所有5个结合点功能；能各个方向调节，满足手术不同角度需要，根据我科手术需要，应至少高30cm，操作范围37cm，带旋转插座
配置要求：机械臂底座：用于固定机械臂铰接支架，配有镜夹，用于夹持神经内窥镜
13 | 神经内窥镜 | 1.用于用于在神经肿瘤、脑血管病、神经创伤等开颅手术中
2.核心配置：直径4 mm，工作长度18cm，0°直视式内镜，适配现有神经内镜
3.蓝宝石镜面，图像无球失真，平面图像，超广角，大视野，可浸泡、气熏或高温高压消毒；
4.镜体内外多层涂层，双层外管，增加光亮度；内镜光纤接口整合多个适配器，可拆分设计，兼容其他品牌导光束；内镜光纤接口具有多个角度可选包括向下、向左、向右，可以根据临床使用习惯选择；镜身带颜色标识，方便选择使用；
5.分辨率≥9.36lp/mm，照度≥1500lx，在A标准照明体下的显色指数Ra≥91，有效景深范围≥3-100mm。
6.内镜光纤接口具有多个角度可选包括向下、向左、向右，可以根据临床使用习惯选择
14 | 血透机（单泵） | 1.急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之一。它通过将体内血液引流至体外，经一个由无数根空心纤维组成的透析器中，血液与含机体浓度相似的电解质溶液(透析液)在一根根空心纤维内外，通过弥散/对流进行物质交换，清除体内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡;同时清除体内过多的水分，并将经过净化的血液回输的整个过程。
2.核心配置：容量管理系统监测，透析中KTV监测、BPM(血压检测仪）
3.带有彩色液晶显示器，可清晰显示治疗数据和曲线图形，中文治疗系统显示，透析治疗信号灯。
4.具备碳酸氢盐透析和醋酸盐透析功能，适用于各种规格之透析液；同时内置碳酸氢盐干粉装置，具备超纯浓缩干粉透析功能。
5.消毒方式采用化学消毒、热消毒、化学加热消毒。消毒脱钙一体化设计（按单键，一次完成一体化消毒脱钙程序，中间无需任何操作，时间不超过40分钟）。
6.消毒后自动关机，透析液AB吸管可联机清洗消毒。
7.停电时，后备电池保证血泵、动脉压监测、静脉压监测、漏血监测、空气监测、肝素泵持续运行，维持时间≥15分钟。
8.透析液滤过装置，透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。
9.具备不少于5种可调钠及超滤程序选择，可单独使用或合并使用。
10.透析液速率：300-800mL/min，可调；透析液温度：35-39℃，可调，进水、排水管采用不透光管子；透析液吸管可联机清洗消毒。漏血监测器：光学监测，可分辨真性或假性漏血。
15 | 血透机（双泵） | 1.急慢性肾功能衰竭患者肾脏替代治疗方式之一。它通过将体内血液引流至体外，经一个由无数根空心纤维组成的透析器中，血液与含机体浓度相似的电解质溶液(透析液)在一根根空心纤维内外，通过弥散/对流进行物质交换，清除体内的代谢废物、维持电解质和酸碱平衡;同时清除体内过多的水分，并将经过净化的血液回输的整个过程。
2.核心配置：容量管理系统监测，透析中KTV监测、BPM(血压检测仪）
3.带有彩色液晶显示器，可清晰显示治疗数据和曲线图形，中文治疗系统显示，透析治疗信号灯。
4.具备碳酸氢盐透析和醋酸盐透析功能，适用于各种规格之透析液；同时内置碳酸氢盐干粉装置，具备超纯浓缩干粉透析功能。
5.消毒方式采用化学消毒、热消毒、化学加热消毒。消毒脱钙一体化设计（按单键，一次完成一体化消毒脱钙程序，中间无需任何操作，时间不超过40分钟）。
6.消毒后自动关机，透析液AB吸管可联机清洗消毒。
7.停电时，后备电池保证血泵、动脉压监测、静脉压监测、漏血监测、空气监测、肝素泵持续运行，维持时间≥15分钟。
8.透析液滤过装置，透析液配制为容积式连续配制方式，能使用多种不同透析液配方。
9.具备不少于5种可调钠及超滤程序选择，可单独使用或合并使用。
10.透析液速率：300-800mL/min，可调；透析液温度：35-39℃，可调，进水、排水管采用不透光管子；透析液吸管可联机清洗消毒。漏血监测器：光学监测，可分辨真性或假性漏血。
16 | 腹腔用拉钩装置器 | 1.妇科开展更加微创、伤口数量更少、无需使用二氧化碳建立气腹通道，避免二氧化碳气腹所引起的并发症，方便开展单孔腹腔镜手术
2.固定器、三爪拉钩、悬吊臂、直型齿状升降器、辅助抓钳、腹腔镜手术器械等组成，根据手术类型可选配，腹腔内窥镜:直径8mm,工作长度330mm、视向角30°
1、上立杆及下立杆：凹槽式对接口与下立杆带凸点式接口点对点对接后用螺母固定。
1、带刻度悬吊臂：通过手动摇柄，可自由调节长度，头部带辅助横杆固定器。
1、三爪拉钩：可360°旋转按照部位的不同来调节拉钩的位置，带吸烟通道保持手术视野清晰，上带固定锁扣用于固定拉钩角度大小。
1、可伸缩齿状升降器（直型）：按临床需求上下调节高度，上带凸点挂扣用于悬挂吸烟式三爪拉钩。
1、可伸缩齿状升降器（T型）：按临床需要上下调节高度，并可在左右两侧悬挂辅助抓钳。
1、带刻度辅助横杆：与悬吊器固定，用于连接T型可伸缩齿状升降器。
17 | 电切内窥镜及附件 | 1.妇科等离子电切术是一种微创手术技术，具有创伤小、出血少、恢复快、精准度高等优势，广泛用于子宫内膜病变、宫颈病变等治疗。
2.核心配置：工作手柄、内鞘、外鞘、闭孔器、内窥镜等，可根据手术需求，可选配内鞘24Fr，外鞘26Fr。
3.工作手柄：被动式，前操控手柄可同时四指抓握，可提高操控性，推拉顺畅轻盈，避免术者操作疲劳。
4.内鞘：≧22Fr，可360°旋转，头部采用耐高温抗反光绝缘陶瓷头设计，表面光滑不易损伤腔道壁。外鞘：≧24Fr，可360°旋转，带进出水开关，连续灌流引流，保证视野清晰；不锈钢水阀，结实耐用。闭孔器：钝头闭孔器，能够有效保护腔道减少内鞘对组织的刮伤。
5.内窥镜：直径4mm 、工作长度≧302mm、广角镜、蓝宝石镜面，视向角12°。
18 | 高频胸壁振荡排痰仪 | 1.分泌物排出困难或由粘液阻塞肺部引起的肺膨胀不全患者，促进气道清除排痰或改善支气管引流。
2.排痰机振动频率范围：5Hz--20Hz，频率连续可调，步距增量为1Hz。充气背心：背心由外套及气囊两部分组成，可以拆卸，外套可按普通衣物的方式随时，可选配一次性充气背心及胸带。
3.导气方式：采用二级导气软管同步向充气背心充、放气。每个背心同时连接2根导气软管，使背心充气均匀。
4.治疗过程中的压强：治疗仪具有压强指示装置，压力调节范围分为10档，压强0.5Kpa--3.2 Kpa, 误差±15%，步距0.3kpa,初始值为3档。
5.排痰机手动释压：治疗仪提供在各种状态下手动释放加压装置气压的措施。 该措施只需一个动作就能完成。
6.患者紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的紧急停止保护
配套耗材：儿童背心尺寸：946*600 827*526 737*472 儿童胸带尺寸：800*180 650*180 500*180
19 | 微创牵开器 | 1.用于脊柱外科手术和普通开放手术，在较小的创伤前提下，得到较大的手术视野，配以高传到性能的光纤，使手术视野有足够的照明，给医生提供理想的操作空间
2.应能正常撑开及复位，扩张后撑开方向能承受28N压力；扩张通道上口可扩张≥45mm；下口可扩张≥100mm；配备2个以上撑开支架，可单独使用，也可配合使用。
3.横向撑开支架，最大平移行程≥25mm，最大旋转角度≥50°；配备连接板，带紧固螺栓，可连接固定臂，固定扩张通道管位置，防止手术中位移；
4.多种拉钩，配合单侧扩张牵拉使用，65mm、75mm不同深度的可供选择。
5.扩张套管，钛合金材质，可透X光，可高温高压消毒；扩张管直径≧22mm，有50mm、60mm、70mm等不同深度的可供选择，底部最大扩张≧120m。
20 | 短波紫外线治疗仪 | 1.紫外线辐射波长：辐射波峰值波长为253.7nm，误差为±0.3nm，此波段具有最佳的杀菌、消炎效果；
2.紫外线辐射强度：
（1）体表照射器距离照射面距离≤1cm时，开机辐射强度≥17.1mw/cm2 ；
（2）直光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥15mw/cm2；
（3）弯光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥4mw/cm2；
（4）鼻光导距离照射面距离≤1mm时，紫外线辐射强度≥4mw/cm2；
连续使用1000小时后，各类型照射器紫外线辐照强度维持率≥95% ；以上结果能够出具相关检测报告；
3、紫外线有效受照区：照射器对照射面进行垂直照射时，
（1）体表照射器距离照射面1cm距离时，受照面积≥2400mm2；
（2）体腔照射器直光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥177mm2；
（3）体腔照射器弯光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥180mm2；
（4）体腔照射器鼻光导距离照射面1mm距离时，受照面积≥24mm2；
4、治疗时间：0s～100s可调，步长1s，误差为±2%。预置为10s；
5、语音提示功能：治疗结束时有音响提示；
*6、治疗时间过量报警功能：当用户设置治疗时间过量时（体腔照射超过20S或体表照射超过60S），主机有音响提示报警；且在治疗结束时有音响提示。
7、一键飞梭操控，高档显示面板，提示醒目准确；
8、治疗状态下，体腔手柄（通风口处）的温度达35℃±5℃时，自动通风散热；
9、冷热阴极增强型照射器：
（1）低压、低臭氧、具有高效、节能、安全特点；
（2）智能温度控制，光源输出强度比环保型照射器更大、稳定性更好；
（3）安全性大大提高，不用担心光源衰减产生的安全性问题。
*10、具有专门用于口腔、肛周部位、深度创面治疗的照射光导装置，并且具有专利证书；
*11、紫外线输出光源纯度：253.7nm的紫外线辐照强度>90%；
12、防紫外辐射眼镜：佩戴墨色防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.01mW/cm2；佩戴透明防紫外线辐射眼镜情况下：紫外线辐照强度透过<0.02mW/cm2 ，并有相关的检测报告证明。
13、紫外线辐射剂量：紫外线最大辐射剂量≤2J/cm2 。
21 | 膏方一体机 | 1.中医药发展使用，临床一人一方的膏方制作
2.智能全自动，熬胶/膏两用
3.4L及以上，电脑式，功率：800W及以上
4.配搅拌勺
22 | 眼球突出计 | 1.儿童至成人眼球突出度的测量，常规范围：8~20mm，特殊需求：部分型号可扩展至5~25mm
2.轻量化合金或医用级塑料，避免金属过敏风险，可调节鼻托：适应不同鼻梁高度； 双侧对称支撑臂：确保眶外缘定位稳定（误差≤0.2mm）
3.精度：±0.1mm（国际标准要求）分辨率：标尺刻度≤0.1mm，数字化型号可显示小数点后两位。
4.同一操作者连续测量3次的差异≤0.3mm（需符合ISO 10940标准）。
23 | 全自动核酸提取仪 | 1.针对脱落细胞标本做病原体核酸提取纯化
2.处理体积：20uL-1000uL，样品通量：1～96 配套试剂磁珠回收效率：≥98%
3.磁棒模块、磁套模块结构：磁棒模块、磁套模块均采用独立丝杆结构，运动低噪声，低磨损， 保证仪器长时间运行。
4.高斯强度：采用军工级稀土磁原料，高斯强度高达 5000 及以上，保证磁吸效果。自动检测功能：内置红外感应器，可检测提取试剂盒数量和放置位置，准确提示用户放置 8联磁棒套，运行中仅启动加热有试剂盒的板位，节约能耗。
配套耗材：磁棒座模块：4800/组 加热条模块：3500/条 滚珠丝杠模块：5200 耗材：核酸提取及其纯化试剂
24 | 电动生物显微镜及摄像系统 | 1.病理科生物显微镜是病理诊断和研究的核心工具，其适用范围广泛，主要包括1. 组织病理学检查，观察手术切除的肿瘤、病变组织（如乳腺、胃肠道、甲状腺等）的形态结构，判断良恶性 细胞病理学检查。
2.具备≥6位电动物镜转换，具备全自动聚光镜,物镜转盘≥6位电动物镜转换，具备脚踏控制物镜的转换，显微镜、摄像头（≥1200万像素）、软件为同一品牌，无兼容性风险； 可升级相差，偏光，荧光、多人共览功能。
3.一体化机身具有≥十个快捷键，用于控制光强的调节，物镜的转换等，方便显微镜的智能化操作
4.摄像系统：要求与显微镜同品牌高清高清数码摄像头，像素≥1200万像素
5.电动物镜转换≥6位物镜转换，半秒钟实现电动物镜转换；载物台操作杆左右手快速转换，用户可自行更换
6.具备5x，10x，20同亮度物镜，可以和40x物镜保持同一亮度，免去换物镜时，光强调节，保护眼睛。这样无需在改变物镜时反复调整亮度，而且可以防止由于光强度的大波动造成眼睛刺伤或疲劳，同时颜色效果保持最佳可配备同亮度物镜，物镜转换时光强不伤害眼睛
7.三目观察筒：100%/50%/0分光，视野≥25mm，并可以提供符合人体工学设计的15度观察筒，具备五个高级物镜： 5×物镜， 数值孔径≥ 0.12、 10×物镜， 数值孔径≥ 0.25、 20×物镜， 数值孔径≥0.40、 40×物镜， 数值孔径≥0.65 、 100×物镜， 数值孔径≥ 1.25。
8.电动摇摆聚光镜 ，数值孔径0.9，物镜转换时候，聚光镜顶灯可以自动旋出/旋入，替代
9.调焦旋钮高度可调，保证每个用户都可以把手放在桌上，以符合自己习惯的高度操作显微镜
25 | 电动切片机 | 1.石蜡切片机是病理学、组织学和生物学研究中常用的设备，主要用于将石蜡包埋的组织块切成薄片（通常为微米级厚度），以便后续染色和显微观察。其适用范围：病理学诊断；尸检研究。
2.半自动轮转式切片机1台， 2：抗静电切片废物槽1个， 3：精确定位样本头系统1个，4：包埋盒样品夹1个，5：可容纳宽型和窄型刀片多功能的二合一刀架1套， 6：顶部储物盘1个， 7：与切片机同品牌带磁铁的切片刷子2个，
3.电动制冷通用样品夹，确保样品冷却， 2：脚踏开关， 3：背光照明， 4：LED 照明灯模块， 5：放大镜， 6：超大样品夹尺寸：≥75 x 52 x 35 mm
4.切片配重方式：采用可调弹簧力平衡系统，带有弹簧力补偿，不采用对人体有害的铅块配重方式，
5.可适配≥6种不同样品夹：包含通用样品夹、冷冻样品夹、超大样品夹、标准样品夹、和、圆形样品夹
6.可升级制冷样本头，并可使样品块比环境温度低 20°C。使样品块保持低温，以制备高质量的IHC和分子实验用切片，可拆卸抗静电废屑槽，可适配重复使用的钢刀或钨钢刀以及一次性的钨钢刀，用于切割不同类型的组织，刀架适配宽、窄通用的一次性刀片，无需单独购买组件
7.修块厚度范围：1-600µm，最大可切样品尺寸（长×高×宽）：≥68×48×15mm
8.刀架压刀板采用涂层设计，不沾蜡带，易清洁、且防腐耐磨延长使用寿命，小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向
26 | 黄疸治疗仪 | 1.辐照灯箱的角度可调；辐照灯箱的高度可调；
2.电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：75VA，LED寿命：5000小时，蓝光波长：400nm～550nm
3.有效表面内的最高胆红素总辐照度：4.0mW/cm²，有效表面内的总辐照度：≥3.7mW/cm²，胆红素总辐照度平均值：≥2.5mW/cm²，胆红素总辐照度均匀性：＞0.4
4.辐照灯箱可调高度：1350mm～1650mm，辐射角度：灯箱可与水平方向成0-90度之间任意调节并锁定，计时范围：0～9999小时59分
5.工作噪声：≤45dB（A）[环境噪声在≤35dB(A)以下]
27 | 空氧混合仪 | 1.用于对空氧混合气体的氧浓度和流量进行调节和控制，配有湿化瓶的混合器可对气体进行湿化。除可作为开放式给氧外，它还可以与婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、氧罩、氧疗仪、呼吸机、CPAP、复苏器及无痛分娩仪设备配套使用，尤其适用于新生儿重症监护、病房给氧
2.氧浓度21%-100%连续可调，氧浓度和流量分开调节、互不影响，调节精度高，气体输出持续稳定，气动气控，无需电源供电
3.氧浓度调节范围及精度，氧浓度调节范围：21%～100%；精度：±3%O2(V/V)；流量计调节范围：0L/min～18/min；
4.输入气源压力：207kPa～517kPa，供气气源压力差在138kPa～180 kPa时气源故障报警；供气气源压力在560kPa±40 kPa时供气气源中断
5.内置气动声音报警装置，报警声为哨声，报警声压级＞57dB(A)
28 | 碳13呼气检测仪 | 1.适用于通过13C呼气试验监测幽门螺杆菌，设备安装和使用环境为常规环境无特殊要求。
2.显示器，微型计算机，内置打印机，另配备激光打印机
3.样本采集器通道数量：十通道，能够一次连接并连续检测10个气袋样本，能统一或分别打印中文检测报告；
4.仪器尺寸：400mm×360mm×385mm；
5.测量范围：测量样品的浓度范围为：1%～10%； 测量精度：精密度：标准偏差δsd不超过0.25‰； 稳定性：在5小时内，C.V.的绝对值不大于3%；检测灵敏度：CO2最小检测浓度：0.5%，误差应不超过±0.1%；
6.样品体积：样品必须满足不少于120ml/袋；
7.预热时间 ：不超过45min； 分析速度 ：每个样品分析时间＜100s；
29 | 心电监护仪 | 1.产品适用于在医疗单位中供有资质的人员操作，对成人、小儿、新生儿进行心电(ECG)(含ST段测量。OT/OTc测量、心律失常分析)和心率(HR)、呼吸(RESP)、体温(TEMP)、脉搏血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、无创血压(NIBP)、呼唆末二氧化碳(CO2)的监护:X10、XI0A、X10B、cHM6型产品适用于在医疗单位中供有资质的人员操作，对成人、小儿、新生儿进行心电(ECG)(含ST段测量，OTOTc测量、心律失常分析)和心學(HR)、呼吸(RESP)、体温(TEMP)、脉搏血氧饱和度(SpO2)、脉率(PR)、无创血压(NIBP)、呼吸末二氧化碳(C02)、有创血压(IBP)的监护:X12、X12A、X12B、eHM7型产品适用于在医疗单位中供有资质的人员操作，对成人、小儿、新生儿进行心电(ECG)(含ST段测量、QT/OTc测量、心律失常分析)和心率(HR)、呼吸IRESP)、体温(TEMP)、脉搏血氣饱和度(SpO2)、脉率(PR)、无创血压(NIBP》、呼吸末二氧化碳(CO2)、有创血压(IBP)、心排最(C.O.)(仅限成人患者)的监护;监护信息可以显示、回顾、存储、打我提供报警，并可通过有线!无线的方式将监护信息传输至中央监护系统上。
2.主机、电池、电源线及相应功能配附件（血压袖套、血氧传感器、导联线），打印机组件包、EDAN旁流CO2模块及附件、触摸屏（主机上）、内置WIFI模块（主机上）
3.英寸彩色显示屏，支持触摸屏，分辨率800×480，支持同屏显示12道波形以同时观察丰富的信息
4.ECG（3 电极），ECG（5 电极），SpO2，PR，RESP，NIBP
5.连续实时记录；8 秒实时记录；20 秒实时记录；趋势图记录； 趋势表记录；血压回顾记录；心律失常回顾；报警回顾记录；药 物计算滴定表记录；血液动力学计算记录；氧合计算记录；通气 计算记录；肾功能计算记录；12 导分析回顾记录；冻结波形记 录；ST 视图记录；QT 视图记录
5.共模抑制比 弱滤波模式：> 95dB
6.基阻抗范围 200Ω–2500Ω（使用带 1kΩ 电阻的心电电缆）
血压测量范围 成人： 收缩压 25mmHg ~ 290mmHg ，舒张压 10mmHg ~ 250mmHg ，平均压 15mmHg ~ 260mmHg 小儿： 收缩压 25mmHg ~240mmHg ，舒张压 10mmHg ~200mmHg 平均压 15mmHg ~215mmHg，新生儿： 收缩压 25mmHg ~140mmHg 舒张压 10mmHg ~115mmHg ，平均压 15mmHg ~125mmHg
7.PR（SpO2） 测量范围25bpm~300bpm；精度2bpm；分辨率1bpm
8.测量方法 热敏电阻法，测量方法 振荡法，走纸速度 12.5mm/s，25mm/s，50mm/s
30 | 氦氖激光治疗机 | 1.通过对人体组织的照射，起到消炎、镇痛、促进组织生长作用
2.主机1台、电源钥匙2把、电源线1根、光纤1支、合格证和三证各一份
3.激光器类型：氦氖激光管
4.激光波长：632.8nm；
5.激光输出功率：光纤末端输出功率≥30mW
6.激光功率测量装置：具有光功率检测功能。
7.输出方式：连续输出、定时输出；
8.微电脑控制，液晶显示且亮度可调；
9.使用年限：≥10 年
10.可选配光纤：≥4种，至少包括弥散光纤、侧向束光纤。（提供白皮书或检验报告或彩页佐证）
31 | 空气波压力综合治疗仪 | 1.预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿，用于静脉血栓及静脉曲张形成，减轻肢体，促进血液循环，治疗缓解四肢麻木，延缓肌肉萎缩，增强肌力
2.具有治疗两个下肢气囊，一个上肢，或者两个下肢
3.应具有压强指示，可以实时显示压力强度，允差士3Kpa，压力设定范围：10~25Kpa。
4.气囊内的极限正压应不超过40Kpa,且超过2Kpa的持续时间应不大于3min。
5.设备应具有过压保护措施，时间设定范围：1~99分钟，允差士2%，最大应不大于士lmin。
6.初始充气时间：≤60秒；噪声≤60dB(A)特点(1)提供4种气压编程治疗模式。
7.充气与保持时间：5s~160s可调，允差士30%，循环间隔时间可调，允许静脉自然充盈，避免持续挤压造成病人不适。
8.可同时治疗两个肢体。
9.紧急停止按钮，针对国内电磁环境兼容设计，纯物理治疗，对人体无伤害
10.仪器操作简单，经济实用。产品适用范围适用于预防静脉血栓形成，减轻肢体水肿
32 | 注射泵 | 1.射泵运行中显示注射速度、注射总量、预置量、阻塞压力等级、注射器品牌、注射器规格、电池电量等参数。
2.具有防碰撞把手设计方便转运，同时防止运行中的意外碰撞，保证注射安全
3.≥8种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、首剂量模式、序列模式、TIVA模式、微量模式，级联模式；满足临床的各种注射需求
4.支持符合《GB 15810 一次性使用无菌注射器》标准的各种品牌的注射器；能自动识别规格为5、10、20、30和50(60)ml的一次性注射器；
5.注射精度机械精度：±1% ,包含注射器的精度：±2%
6.触摸屏设计：全中文显示，方便快捷的人机操作；界面具备字体放大功能，运行时可一键放大显示输液速度字体倍数
7.阻塞降压功能：智能降压防止过量输液
8.具有手动快进、快速定量快进、自动快进等三种快进方式可选；具有在线不停机更改速度特点；
9.具备输液精度校正功能；安全设计时刻监控注射器注射状态；同时用户可自定义其他符合标准的注射器；
10.双通道注射泵的A和B通道既可以分别独立使用，也可以级联输液使用；
11.特殊功能：再报警功能：静音报警声音后，若仍然存在报警，约2分钟后，将继续报警；事件记录功能：能够存储、回放最多2000个事件。
12.显示器具备夜间工作模式，降低对患者和环境的光干扰；
37 | 中频治疗仪 | 1.对肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节病、风湿性关节炎、类风湿关节炎、捩伤、挫伤、肌纤维织炎、肌劳损、狭窄性腱鞘炎、盆腔炎、附件炎、慢性咽喉炎、乳腺增生、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节挛缩、慢性前列腺炎症状有一定的镇痛作用；对肩周炎、肱骨上髁炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节病、风湿性关节炎、类风湿关节炎、捩伤、挫伤、肌纤维织炎、肌肉劳损、狭窄性腱鞘炎、盆腔炎、附件炎、慢性咽喉炎、乳腺增生、周围神经伤病、关节挛缩、肌炎、骨折延迟愈合、雷诺病症状有一定的改善局部血液循环，促进炎症消散的作用；对瘢痕、瘢痕挛缩、术后粘连、肠粘连、炎症后硬化、注射后硬结、阴茎海绵体硬结、血肿机化、狭窄性腱鞘炎症状有一定的软化瘢痕、松解粘连的作用；对神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍、废用性肌萎缩、术后肠麻痹、尿潴留、便秘、声带麻痹、胃下垂症状有一定的兴奋神经肌肉的作用。
2.主机一台，电源线一条，多功能治疗线4条，温热电极板8个，耗材8袋
3.环境温度：5℃~40℃，相对湿度：30%~75%；大气压力：700hPa~1060hPa;电源/频率：AC 220V±22V 50Hz士1Hz， 额定输入功率：120VA
4.安全类型：1类 BF型
5.载波波形：方形脉冲波，脉冲宽度均为310us，允差±10%，载波频率：1.5kHz，允差士10%。
6.治疗电流：对称超导编码电流
7.输出电流：在500的负载电阻下，最大输出电流小于80mA，输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率不大于10%。
8.调制频率：2kHZ，允差土10%，调制幅度：低频调制中频的调幅度为100%，允差士5%。
9.输出波形：共计 13 种波形，有尖波、梯形波、锯齿波、 正弦波、方波、Y 轴抛物线波、X 轴抛物线波、指数波、均方根波及多种组合波型
10.输出强度：0~99 级（共 100档可调），逐步调节
11.定时范围：0min~99min，步进 5min，允差士30s，治疗设置：时间选择、处方选择、强度选择
33 | 输液泵 | 1.输液泵运行中显示输注速度、输注总量、预置量、阻塞压力等级、输液器品牌、输液器规格、电池电量等参数
2.具有防碰撞把手设计方便转运，同时防止运行中的意外碰撞，保证输注安全。输液泵的核心配置主要围绕精准控制输液速度、确保安全及稳定运行设计，核心配置包括：驱动系统、控制系统、检测与报警系统、电源系统
3.压力控制与报警：需支持至少3档可调压力报警阈值，具备阻塞回撤功能，在管路阻塞时自动降低压力，避免意外药物冲击。同时，防重力自由流功能（泵门打开时自动关闭管路夹）可防止液体失控输注。
4.气泡与外渗监测：配备双重超声气泡探测，可识别低至50μl的单个气泡，并支持累积气泡报警（如每小时0.1-4ml阈值可调）。针对重症患者（如昏迷、水肿者），需关注设备对皮肤状况监测的辅助功能，减少外渗导致的组织损伤风险 。
5.电源与续航：内置蓄电池需满足至少4小时以上应急供电（25ml/h输注速度下），以适应患者转运或突发断电场景。
6.流量范围：支持0.1-1500ml/h的宽速率调节，递增精度0.1ml/h，满足微量给药（如血管活性药物）到快速补液的需求。
7.精度误差：全挤压蠕动输注模式下，精度误差需≤±5%，确保高浓度药物（如化疗药、硝酸酯类）的剂量准确性
8.操作便捷性：配备≥2.5英寸屏幕，同屏显示速率、累计量、电池容量及报警信息；支持中文界面及20种以上输液器品牌预设，支持在线滴定（不中断输液调整速率）。
9.便携性：整机重量需≤1.6kg，自带提手或支架固定功能，便于床旁移动及多场景使用。
10.报警分级：采用低、中、高级三级声光报警，分别对应无操作提示、系统异常、阻塞/气泡/电池耗尽等关键故障，确保医护人员快速响应。
34 | 空气消毒机 | 一.空气消毒器
二.适用于普通手术室、产房、血液病区、烧伤病区、保护性隔离病区、重症监护病区的空气消毒；消毒供应中心检查包装灭菌区和无菌物品存放区、重症透析中心的空气消毒；检查室、治疗室、感染性疾病诊室等场所的空气消毒。
三.技术参数要求；
1.采用紫外线消毒，杀菌广谱、彻底；内含过滤器，可过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒，去除有机气体和医院药水等各种异味；
2.紫外线空气消毒器壳体采用钣金外壳加喷塑，；
3.外观尺寸：≤500×290×860（mm3），4个万向脚轮，可任意移动；
4.人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；
5.整机重量：≤25kg，额定循环风量：≥1000m3/h，可适用100m3体积及以下的场所；
6.采用远程红外线遥控，实时显示北京时间，故障报警，查询显示累计时间等；
7.≥3挡可调风速；手控、遥控多种控制方式；具有手动、定时、临时等多种工作模式；控制器上设有一键锁定功能，防止误操作；
8.程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能；
9.产品具有报警功能，紫外线消毒模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警等；
40
41
42
43
44
45